附件1

中国科学技术大学医院超声雾化器采购需求

一、基本要求

所供医疗器械符合国家规定的生产许可标准、质量标准和有关质量要求，附有产品医疗器械注册证或备案证，设备各项参数应符合国标及行标规定。

二、配置及参数

1、主机超声工作频率：2.4MHz±10%；

2、设备出雾口检测温度，保证出雾温度与实际显示温度相同；

3、温度控制范围：30°-45°（可调节），有超高温报警及保护功能，双温度探头检测温度，设备温度超过设置温度5℃，停止工作并发出警报；

4、雾粒中位直径：约4μm，直径小于5μm的雾粒百分比大于65%；

5、连续工作时间≥4h，雾化杯最大装药量≥140ml；

6、定时范围：可区间调节，设置99min为连续工作模式；

7、整机噪声：≤50dB（距离主机1m）；

8、水槽温度≤60℃（连续工作4h），水槽装水量目测注水使水面与水位线齐平；

9、可以加中药、也可以加西药，机器内部自主升温降温，无需外置加热管路；

10、配备制氧功能。

三、供货要求

1、供货商必须按照甲方提供的采购设备明细中规定的正品制造商、规格、参数等供货。中标人须制作供货清单随货同行，进口需提供入关清单，并由招标人与中标人双方签字确认；

2、正常情况下订货周期30个工作日内，遇有特殊情况时，中标人应及时通知甲方，造成损失乙方承担。

四、售后服务及报价要求

1、整机免费保修期≥3年，厂家负责终生维修。保修期外只收取配件费，不收取人工费。

2、投标报价应包括设备的生产、加工、运输、保险、税费、人员培训及售后服务等采购范围所需的全部费用。