附件1

中国科学技术大学医院超短波治疗仪采购需求

一、基本要求

所供医疗器械符合国家规定的生产许可标准、质量标准和有关质量要求，附有产品医疗器械注册证或备案证，设备各项参数应符合国标及行标规定。

二、参数要求

1、一体式晶体管设计固态发振和自动调谐功能，无需手调和更换电子管；

2、配备电感电极和电容电极，设备可自动识别探头；

3、输出脉冲频率在1025Hz-1460Hz之间；

4、输出功率：多档可调（允差±20%），最大功率≥45W

5、脉冲持续时间在210μs-430μs之间；

6、定时器≤30分钟；

7、电容导子治疗面积≥256cm²

8、电感电极治疗面积≥726cm²

9、具有过度电流保护措施。

三、配置清单

1、主机1台

2、电感电极1个

3、电容电极1个

四、供货要求

1、供货商必须按照甲方提供的采购设备明细中规定的正品制造商、规格、参数等供货。中标人须制作供货清单随货同行，进口需提供入关清单，并由招标人与中标人双方签字确认；

2、正常情况下订货周期30个工作日内，遇有特殊情况时，中标人应及时通知甲方，造成损失乙方承担。

五、售后服务及报价要求

1、整机免费保修期≥3年，厂家负责终生维修。保修期外只收取配件费，不收取人工费。

2、投标报价应包括设备的生产、加工、运输、保险、税费、人员培训及售后服务等采购范围所需的全部费用。