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中国科学技术大学医院多功能牵引床及颈椎牵引椅采购需求
1、 产品相关参数
所供医疗器械符合国家规定的生产许可标准质量标准和有关质量要求，附有产品合格证及医疗器械注册证，设备各项参数应符合国标及行标规定。
（一）多功能牵引床
1、适用范围：用于治疗腰椎间盘突出、腰痛、放射性腿脚麻木、行走无力引起的腿脚肌肉萎缩。
2、额定输入功率：≥90VA。牵引行程：0～200mm，允差±10mm。
3、腰椎牵引力范围：0～990N，级差10N。
4、牵引总时间：0～99min，级差1min，允差±30s。
5、持续牵引时间：0～9min，级差1min，允差±30s。
6、间歇牵引时间：0～9min，级差1min，允差±30s。
7、成角角度范围：-10°～+30°，允差±2°。
8、旋转角度范围：左右各25°，允差±2°。
9、腰部热疗加热温度45℃，允差±3℃，超过45℃超温保护装置启动，避免烫伤患者。
10、腰椎牵引：具有多种牵引模式。
11、具有牵引力自动补偿功能和安全设计。
12、治疗处方：≥10种。
13、产品需具有医疗器械注册证。
（二）颈椎牵引椅
1、适应症主要包括神经根型颈椎病、颈椎间盘突出症、颈肌劳损或痉挛、轻度颈椎不稳以及某些颈椎退行性病变导致的颈部疼痛、僵硬或神经压迫症状。其通过拉伸颈部、扩大椎间隙、减轻神经压迫或肌肉紧张达到缓解症状的目的。
2、牵引力度与时间：初始牵引力为体重的1/10--1/7，单次时间不超过20分钟，避免过度拉伸。
3、由上下立柱、升降杆、杠杆、主重锤、微调装置、粗调装置、档位调节装置和调节砝码组成。
4、具有微调和粗调功能。
5、工作牵引力：40-300N（牛顿），范围内任意调节；  
6、牵引行程：0-400mm；
7、定位稳定性要求：在均布50kg负载时，在200N左右水平力作用下应不发生移动，且施加任意方向200N左右作用力时应不会使椅的任何部分离开地面或倾翻；
8、牵引用椅与牵引头套、滑轮或牵引绳直接连接的结构件应牢固可靠，在任意方向200N和牵引方向500N作用下，不发生松脱、塑性变形或断裂；
9、牵引头套应能够承受700N过载试验而不发生断裂，头套锁扣装置能承受100N拉力作用而不发生分离。
10、滑轮应有保护装置，防止牵引绳从滑轮中脱出。
11、可对患者实施正骨手法（动态牵引治疗），可在牵引下行正骨手法。
12、产品需具有医疗器械注册证。
二、供货要求
1、供货商必须按照甲方提供的采购设备明细中规定的正品制造商、规格、参数等供货。中标人须制作供货清单随货同行，进口需提供入关清单和检验检疫证明等，并由招标人与中标人双方签字确认；
2、正常情况下订货周期30个工作日内；遇有特殊情况时，中标人应及时通知甲方，造成损失乙方承担。
三、售后服务
产品稳定性及质量保证
1、整台设备免费保修期≥3年，厂家负责终生维修。保修期外只收取配件费，不收取人工费。
2、提供零配件及耗材供货价格供业主参考。
四、报价要求
1、投标报价应包括设备的生产、加工、运输、保险、税费、人员培训及售后服务等采购范围所需的全部费用；
2、本项目按厂家市场零售指导价格报价（需提供至少三家二级及以上综合医院三年内购买该型号设备合同为指导参考价格）。


